目      录

概述………………………………………………………2

安全措施…………………………………………………2

性能特点…………………………………………………2

技术指标…………………………………………………3

仪器操作及功能介绍……………………………………3

测试与操作方法…………………………………………5

仪器成套性………………………………………………6

售后服务…………………………………………………7

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：2.18-2009

本手册如有改动，恕不另行通知。

一、概述

断路器（以下简称开关）导电回路的导电性能的好坏，对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻，并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压，电流都比较小，当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等，测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差。因此在GB50150-91和DL/T596-1996中都有规定“用直流压强法”， “电流不小于100安”。本款回路电阻测试仪是我公司为适应规程要求，广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。

二、安全措施

1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。

2、使用本仪器前要认真阅读使用说明书。

3、对仪器的调整维修必须由专业人员进行，不要自行处理。

4、仪器应避免剧烈震动，避免高温和阳光直射。

5、本仪器为测量纯电阻回路设计，不得测量感性回路。

6、测试中不能拆除测试线。

7、仪器接地线必须接好

三、性能特点

  - 测试电流大，完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

  - 输出电压高，测量量程宽，可达100mΩ。

  - 测试电流来自高精度的100A开关式恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

  - 采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

  - 测试速度快，5秒左右显示数据。

  - 长时间连续工作，设有过热保护电路，仪器可靠稳定。

  - 操作简便，重量轻，适合于野外作业。

四、技术指标

1、测试电流：50A、100A

2、量程：  50A时   0～100 mΩ

100A时  0～ 20 mΩ

3、最小分辨率：0.1μΩ

4、准确度：  0.5%±0.2µΩ

5、输出电压：最大DC10V

6、工作方式：连续

7、电源：AC220V±10％  50Hz±1Hz

8、消耗功率：≤1000W

9、使用温度：-20℃～40℃

10、相对湿度：≤80%RH，不结露

11、重量:8.7kg

12、体积:350mm×230mm×260mm

五、仪器操作及功能介绍

仪器面板如图一所示：

1、电源：电源插座和开关内带保险仓和电源滤波器，为整机电源的控制、保护和滤波器件。

2、I+、I-：为电流输出端子，通过专用测试线为试品提供恒定电流。

3、V+、V-：为试品电压信号的输入端子。

4、显示器：显示测试结果，接触电阻值和输出电流值。

5、辉度调节：上下调节按键，可调整显示字符的对比度。

6、复位键：整机初始化，仪器处在准备状态。

7、功能键：按下此键，仪器自动输出电流进行测试。

8   ：仪器的保护接地端。

回路电阻测试仪

图 一   回路电阻测试仪面板

六、测试与操作方法

1、接线方法：如图二所示，将专用测试线按照颜色红对红，黑对黑，粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧，细的电源线插入到V+、V-的插座内，两把夹钳夹住被测试品的两端。

I+

V+

V-         回路仪

I-

图 二  测试接线图

注意：测试钳的全部连接面应与试品可靠接触

2、开机界面：打开电源开关，显示屏上会显示如图三界面，停留大约3秒钟会自动跳过进入选择设置主界面如图四：

欢迎使用

图三

3．电流选择：显示屏上显示如图四界面，这时可通过对应电流功能键对所测试品电流进行选择，每按上下选择功能按键一次，显示屏上会循环出现各电流，100A、50A。请参考相应的量程范围，选择合适的电流。

图四

4．测试：当选择好菜单内容后，按下测试键就开始测试，显示屏指示充电电流值同时提示“正在测试 … ”，系统时钟开始计时显示从充电开始测试的时间，之后显示如图五界面，观察测试电流值和电阻值稳定，仪器连续测试。

图五

5．复位：测试完毕后，按“复位”键，仪器输出电流将断开，，这时显示屏回到初始状态，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

6．时间调整：在开机界面，按“时间”功能键，进入调整时间界面，调整完成时间，按“返回”键回到开机界面，时间修改完成。

七、仪器成套性

| 主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 回路专用测试电缆(100A) | 一套 |
| 电源线 | 一条 |
| 操作手册 | 一本 |
| 合格证/保修卡 | 一张 |
| 装箱单 | 一张 |
| 保险管 | 两个 |

八、售后服务

仪器自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。